## Slide 1
HemoDoctor
Software as a Medical Device (SaMD) para suporte à decisão clínica em onco-hematologia, com foco em estratificação de risco, priorização diagnóstica e suporte à seleção terapêutica.

## Slide 2
Visão Geral do Projeto
Produto
HemoDoctor é um Software as a Medical Device (SaMD) orientado a suporte à decisão clínica em onco-hematologia, destinado a profissionais de saúde.
O produto processa dados clínicos, laboratoriais e contextuais de pacientes e entrega estratificações de risco, alertas e recomendações baseadas em regras clínicas e modelos estatísticos/ML validados.
Com rastreabilidade, auditoria e salvaguardas de usabilidade, o propósito é aumentar a acurácia diagnóstica, reduzir o tempo até a decisão terapêutica e padronizar condutas segundo diretrizes e evidências, preservando a autonomia do médico e o consentimento do paciente.

## Slide 3
Órgãos Regulatórios e Classificação
ANVISA
Registro e conformidade regulatória
Classe de risco pretendida: III
Sistema CEP/CONEP
Ética em pesquisa clínica
Protocolos de investigação clínica
A classificação Classe III é justificada pelo potencial impacto das recomendações nas decisões terapêuticas, mesmo atuando como suporte e não substituindo o julgamento médico.

## Slide 4
Stack Tecnológica
Frontend
Next.js com TypeScript para interface responsiva e moderna
Backend
FastAPI/Python para APIs robustas e performáticas
Banco de Dados
PostgreSQL com criptografia TDE
Orquestração
Docker/Kubernetes para escalabilidade e confiabilidade

## Slide 5
Problema Clínico Atual
Lacunas Identificadas em Onco-Hematologia
Heterogeneidade de Acesso
Variação na experiência entre serviços impacta precocidade diagnóstica, estadiamento e indicação terapêutica
Fragmentação de Dados
Exames e laudos distribuídos em múltiplos sistemas; risco de perdas de informação e decisões tardias
Complexidade Crescente
Expansão de biomarcadores, protocolos, terapias-alvo e combinações; curva de atualização contínua
Tempo Assistencial Limitado
Pressão de volume com janelas estreitas para decisões críticas (linfomas agressivos, leucemias agudas)

## Slide 6
População-Alvo
Usuários Profissionais
Médicos hematologistas e oncologistas
Equipes multiprofissionais (enfermeiros, farmacêuticos clínicos)
Profissionais em hospitais, clínicas e centros de pesquisa
População de Pacientes
Adultos e, em protocolos específicos, adolescentes com suspeita ou diagnóstico confirmado de neoplasias hematológicas (LMA, LLA, LNH, MM, LCM, LDGCB), acompanhados em contextos ambulatoriais, hospitalares ou de pesquisa.

## Slide 7
Análise de Benefícios vs Riscos
Benefícios Esperados
Melhor Acurácia
Aplicação reprodutível de critérios clínicos e evidências para triagem, estadiamento e suporte terapêutico
Redução de Tempo
Melhoria do fluxo assistencial com priorização de casos críticos e sinalização de alertas
Padronização
Recomendações com trilhas de auditoria, versionamento de regras e justificativas interpretáveis
Segurança do Paciente
Mitigação de erros de omissão e cálculos manuais (doses, ajustes por função renal/hepática)
Riscos e Mitigação
Recomendação Inadequada
Mitigação: Revisão clínica, explicabilidade, thresholds conservadores, verificação cruzada
Erros de Usabilidade
Mitigação: Validações, design centrado no usuário, treinamentos
Falhas de Software
Mitigação: Testes V&V abrangentes, monitoramento, rollback
Privacidade/Segurança
Mitigação: Criptografia, RBAC, logs imutáveis, gestão de incidentes

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivos Primários
Aumentar a acurácia de estadiamento ou classificação de risco em ≥ 10–15% em comparação ao padrão local sem suporte
Reduzir o tempo até a decisão terapêutica em ≥ 20% em cenários definidos (linfomas agressivos)
Objetivos Secundários
Reduzir erros de cálculo de dose e omissões de profilaxias em ≥ 30% nas coortes-alvo
Aumentar aderência a diretrizes (checklists automatizados) em ≥ 20%
Melhorar completude de dados e capacidade de auditoria (≥ 95% de eventos críticos logados)

## Slide 9
Conformidade com LGPD
Princípios
Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência
Segurança
Criptografia TLS 1.3, TDE/PG, RBAC com MFA, logs imutáveis
Privacidade
Minimização de dados, pseudonimização, gestão de consentimento
Governança
DPIA, planos de resposta a incidentes, direitos do titular

## Slide 10
Enquadramento Regulatório
Software as a Medical Device (SaMD)
O HemoDoctor é classificado como SaMD nos termos da RDC 657/2022, executando função médica independente de hardware dedicado e influenciando decisões diagnósticas e terapêuticas.
01
Estratificação Prognóstica
Influencia seleção e ajuste de terapias com base em dados clínicos
02
Sinalização de Risco Crítico
Alertas para neutropenia febril, síndrome de lise tumoral com impacto em condutas
03
Cálculo de Doses
Suporte a ajuste de doses com parâmetros clínicos (função renal/hepática)
04
Integração com Fluxos
Recomendações que podem alterar a terapêutica em tumores hematológicos

## Slide 11
Normas e Regulamentações
Norma/Regulamentação
Descrição da Aderência
RDC 657/2022 (SaMD)
Ciclo de vida IEC 62304, gestão de riscos ISO 14971, usabilidade IEC 62366-1, QMS ISO 13485
RDC 751/2022
Justificativa de Classe III baseada em impacto clínico potencial nas decisões terapêuticas
ISO 13485 (QMS)
Sistema de Gestão da Qualidade com controle de documentos, CAPA, auditorias, PMS
ISO 14971
Gestão de riscos end-to-end com matriz S×P, RPN, critérios de aceitabilidade
IEC 62304
Ciclo de vida de software médico com arquitetura modular, V&V, gestão de problemas
IEC 62366-1
Engenharia de usabilidade: UCD, testes formativos/somativos, IFU claros

## Slide 12
Plano de Gerenciamento de Riscos
Metodologia ISO 14971
Aplicação integral da ISO 14971 ao longo do ciclo de vida: planejamento → identificação → análise → avaliação → controle/mitigação → avaliação de risco residual → informação de produção/pós-produção.
Planejamento
Definição de metodologia e responsabilidades
Identificação
Mapeamento de riscos técnicos, clínicos e de usabilidade
Análise
Avaliação de severidade e probabilidade
Controle
Implementação de mitigações e monitoramento

## Slide 13
Responsabilidades na Gestão de Riscos
Owner de Risco (Regulatório)
Coordena o processo e reporta ao comitê executivo
Engenharia de Software
Identifica e mitiga riscos técnicos (arquitetura, code review, SAST/DAST)
Clínico
Valida riscos clínicos, critérios de aceitabilidade e controles
Segurança da Informação
Avalia ameaças, testes de penetração, resposta a incidentes
Usabilidade/UX
Conduz análises de erro de uso e testes formativos/somativos

## Slide 14
Critérios de Aceitabilidade de Riscos
Matriz Severidade × Probabilidade
Escala de 1–5 para Severidade (S) e Probabilidade (P). Nível de Risco Inicial (RI) = S×P.
Baixo (≤4)
Risco aceitável com monitoramento básico
Moderado (5–9)
Requer controles adicionais e revisão periódica
Alto (10–15)
Mitigação obrigatória antes da liberação
Crítico (≥16)
Bloqueio de liberação até mitigação completa
Revisões realizadas em cada release, pós-incidente, com PMS periódico, métricas de segurança e CAPA.

## Slide 15
Principais Riscos Identificados
1
R-001: Recomendação Terapêutica Inadequada
Severidade: 5 | Probabilidade: 3 | Risco: 15 (Alto)
Mitigação: Revisão clínica, thresholds conservadores, explicabilidade, dupla checagem
2
R-002: Estadiamento Incorreto
Severidade: 4 | Probabilidade: 3 | Risco: 12 (Alto)
Mitigação: Versionamento de guidelines, testes de regressão, validação multicêntrica
3
R-003: Erro de Cálculo de Dose
Severidade: 5 | Probabilidade: 2 | Risco: 10 (Alto)
Mitigação: Biblioteca validada, testes unitários, bloqueios de faixa
4
R-004: Alerta Crítico Não Emitido
Severidade: 5 | Probabilidade: 2 | Risco: 10 (Alto)
Mitigação: Monitoramento, circuit breaker, testes end-to-end

## Slide 16
Riscos de Usabilidade e Segurança
Riscos de Usabilidade
R-005: Interpretação Errada da Interface
UI confusa, sobrecarga cognitiva
Mitigação: Engenharia de usabilidade, redesign, tooltips
R-006: Entrada de Dados Incorreta
Campos livres, falta de validação
Mitigação: Máscaras, validações, auditoria
R-021: Má Interpretação de Alerta
Texto ambíguo
Mitigação: Padronização, severidade por cores
Riscos de Segurança
R-009: Vazamento de Dados
Configuração insegura, credenciais expostas
Mitigação: Criptografia, pentest, hardening
R-010: Acesso Não Autorizado
RBAC fraco, MFA ausente
Mitigação: RBAC estrito, MFA, logs e alertas
R-020: Ataque DoS
Hostilidade externa
Mitigação: WAF/CDN, rate limiting, autoscale

## Slide 17
Avaliação do Risco Residual
Após a aplicação das mitigações técnicas, clínicas, de usabilidade e de segurança, o perfil residual situa-se predominantemente em Baixo/Moderado.
65%
Riscos Baixos
Após mitigação completa
30%
Riscos Moderados
Com controles adicionais
5%
Riscos Altos
Monitoramento contínuo
O perfil é compatível com o benefício clínico esperado (acurácia, velocidade e padronização de decisões), sendo aceitável dentro dos critérios definidos e monitorado por PMS/CAPA.

## Slide 18
Plano de Validação de Software
Ambientes e Critérios
Desenvolvimento
Ambiente local com dados sintéticos para desenvolvimento e testes unitários
Homologação
Dados sintéticos/pseudonimizados para testes de integração e UAT
Critério de entrada: Cobertura ≥ 80%, code review aprovado, SAST limpo
Produção
Ambiente final com monitoramento contínuo
Critério de entrada: Testes E2E aprovados, UAT com ≥ 10 médicos, plano de rollback

## Slide 19
Estratégia de Verificação e Validação
Testes de Unidade
Funções de cálculo/dose, parsers, validações de entrada com cobertura ≥ 80%
Testes de Integração
Entre microsserviços (Auth ↔ API Gateway ↔ Algoritmos ↔ BD; integrações LIS)
Testes de Sistema (E2E)
Fluxos críticos (cadastro → análise → recomendação → auditoria)
Testes de Aceitação (UAT)
Sessões com médicos/usuários finais, cenários realistas, SUS ≥ 80
Matriz de Rastreabilidade garante que requisitos ↔ riscos ↔ casos de teste ↔ evidências estejam alinhados.

## Slide 20
Protocolo de Investigação Clínica
Estudo de Concordância e Impacto
Título: Avaliação da concordância e impacto do HemoDoctor como suporte à decisão em onco-hematologia
1
Desenho do Estudo
Observacional, multicêntrico, retrospectivo e prospectivo, por coortes
2
Objetivo Primário
Estimar a concordância (Coeficiente Kappa) entre recomendações do HemoDoctor e decisões de especialistas
3
Objetivos Secundários
Tempo até decisão terapêutica, aderência a diretrizes, incidência de correções de dose

## Slide 21
Critérios de Inclusão e Exclusão
Critérios de Inclusão
Adultos (≥18 anos) com suspeita/diagnóstico de neoplasia hematológica
Atendidos nos centros participantes
Prontuário com dados mínimos (hemograma, biópsia quando aplicável)
Consentimento/TCLE para braço prospectivo
Critérios de Exclusão
Ausência de dados mínimos necessários
Recusa de consentimento
Casos em que a ferramenta não se aplica (indicação fora de escopo)

## Slide 22
Metodologia do Estudo Clínico
01
Extração de Dados
Prontuário eletrônico com pseudonimização e dicionário de variáveis
02
Geração de Recomendação
HemoDoctor processa dados e gera recomendação estruturada
03
Avaliação Cega
Comitê de especialistas avalia caso e emite decisão de referência
04
Análise de Concordância
Medição de concordância (Kappa) e tempos de decisão
Tamanho amostral: Cálculo baseado em Kappa esperado (0,70), erro 0,05 e poder 0,80, com ajuste por subgrupos diagnósticos.

## Slide 23
Análise Estatística Planejada
Concordância
Kappa de Cohen/weighted com IC95% para medir concordância entre HemoDoctor e especialistas
Discordâncias
Testes de McNemar para análise de discordâncias sistemáticas
Tempo até Decisão
Kaplan–Meier para análise de tempo até decisão quando aplicável
Ajustes
Regressões logística/Cox ajustadas para fatores de confusão

## Slide 24
Desfechos do Estudo
Desfecho Primário
Coeficiente Kappa
Global e por cenário clínico específico
Desfechos Secundários
Tempo até decisão (minutos/horas)
Aderência a diretrizes (%)
Taxa de ajustes de dose corretos (%)
Eventos adversos clinicamente relevantes
Aspectos éticos incluem TCLE, confidencialidade, minimização de risco adicional, monitoria proporcional ao risco e auditorias de dados.

## Slide 25
Arquitetura do Sistema
Visão Geral dos Microsserviços
API Gateway
Ponto de entrada único com roteamento e autenticação
Autenticação
OAuth2, MFA, emissão e rotação de tokens
Pacientes
CRUD de pacientes, exames, consentimento, controles LGPD
Algoritmos Clínicos
Regras/modelos, explicabilidade, versionamento
Integrações
Conectores LIS/RIS/EMR, filas, DLQ
Auditoria
Trilhas imutáveis, relatórios Part 11

## Slide 26
Stack Tecnológico Detalhado
Frontend
Next.js/TypeScript: Interface responsiva e moderna com testes Playwright, i18n e WCAG
Backend
FastAPI/Python: APIs performáticas com Pydantic v2, uvicorn/gunicorn, Celery para jobs assíncronos
Banco de Dados
PostgreSQL 15+: TDE, RLS, migrações com Alembic para segurança e integridade
Infraestrutura
Docker/Kubernetes: CI/CD com verificação de segurança, imagens assinadas, IaC com Terraform/Helm

## Slide 27
Fluxo de Dados do Sistema
Médico (UI)
Solicita análise de prognóstico através da interface
Verificação
API Gateway verifica token/MFA com serviço de autenticação
Recuperação
Serviço de Pacientes recupera dados clínicos e laboratoriais
Processamento
Algoritmos geram score/estratificação com explicações
Auditoria
Registro de evento/decisão e exibição de recomendação

## Slide 28
Segurança da Informação
Criptografia
Em trânsito: TLS 1.3
Em repouso: TDE e colunas sensíveis com pgcrypto
Controle de Acesso
RBAC: Perfis Médico, Administrador, Pesquisador
MFA: Autenticação multifator obrigatória
Auditoria (21 CFR Part 11)
Logs imutáveis com hash/encadeamento, time-sync NTP, assinaturas eletrônicas
Plano de Incidentes
Detecção (SIEM), contenção, erradicação, recuperação, comunicação (DPO)

## Slide 29
Requisitos Funcionais Principais
ID
Descrição
Critério de Aceite
RF001
Cadastrar paciente
Criar registro com validações e consentimento
RF002
Registrar/atualizar exames
Upload/entrada estruturada com validações
RF003
Executar análise prognóstica
Gerar score + faixa de risco + explicabilidade
RF004
Recomendar profilaxias
Exibir recomendações com justificativas
RF005
Ajuste de dose
Calcular/validar dose por função renal/hepática
RF006
Alertas críticos
Notificar neutropenia febril/hipercalcemia

## Slide 30
Requisitos Não Funcionais
200ms
Latência da API
P95 < 200 ms em operações-chave
99.5%
Disponibilidade
SLA mensal mínimo
80
SUS Score
System Usability Scale ≥ 80 em UAT
15min
RPO
Recovery Point Objective para backups
1h
RTO
Recovery Time Objective para restauração

## Slide 31
Modelo de Dados - Pacientes
Tabela: pacientes
Campo
Tipo
Restrições
Descrição
LGPD
id
UUID
PK, NOT NULL
Identificador do paciente
Pseudônimo
nome
TEXT
NOT NULL
Nome completo
Dado pessoal
cpf
VARCHAR(11)
UNIQUE
Documento (quando aplicável)
Sensível
data_nascimento
DATE
-
Data de nascimento
Dado pessoal
consentimento_tcle
BOOLEAN
NOT NULL DEFAULT FALSE
Status de TCLE
Consentimento

## Slide 32
Modelo de Dados - Exames e Usuários
Tabela: exames
Campo
Tipo
Descrição
id
UUID
Identificador do exame
paciente_id
UUID
FK→pacientes(id)
tipo
TEXT
hemograma, biópsia, etc.
resultado
JSONB
Dados estruturados
coletado_em
TIMESTAMP
Data/hora coleta
Tabela: usuarios
Campo
Tipo
Descrição
id
UUID
Identificador usuário
nome
TEXT
Nome completo
email
TEXT
E-mail único
hash_senha
TEXT
Senha (hash bcrypt)
perfil
TEXT
Médico/Adm/Pesquisador

## Slide 33
Modelo de Dados - Análises Prognósticas
Tabela: analises_prognostico
Armazena os resultados das análises de risco e prognóstico geradas pelo sistema.
Campo
Tipo
Restrições
Descrição
LGPD
id
UUID
PK
Identificador único da análise
Metadado
paciente_id
UUID
FK→pacientes(id)
Relacionamento com paciente
Pseudônimo
features
JSONB
NOT NULL
Vetor/atributos usados na análise
Sensível
score
NUMERIC(5,3)
-
Score contínuo de risco
Sensível
risco
TEXT
-
Classificação: Baixo/Médio/Alto
Sensível
versao_modelo
TEXT
NOT NULL
Versão do modelo/regra utilizada
Metadado

## Slide 34
API REST - Endpoints de Autenticação
Autenticação e Autorização
Endpoint
Método
Descrição
Exemplo de Payload
/auth/login
POST
Autenticação com rate-limit
{ "email": "medico@hospital.com", "senha": "***" }
/auth/refresh
POST
Renovação de token
{ "refresh_token": "..." }
/auth/logout
POST
Invalidação de sessão
{ "token": "..." }
/auth/mfa/setup
POST
Configuração de MFA
{ "method": "totp" }
Resposta de Login: { "access_token": "...", "refresh_token": "...", "mfa_required": true, "expires_in": 3600 }

## Slide 35
API REST - Endpoints de Pacientes
Endpoint
Método
Descrição
Autorização
/pacientes
POST
Criar novo paciente
Médico/Administrador
/pacientes/{id}
GET
Obter dados do paciente
Médico/Administrador
/pacientes/{id}
PUT
Atualizar dados do paciente
Médico/Administrador
/pacientes
GET
Listar pacientes (paginado)
Médico/Administrador
/pacientes/{id}/consentimento
POST
Registrar/atualizar TCLE
Médico/Administrador
Exemplo de Criação: { "nome": "João Silva", "cpf": "12345678901", "data_nascimento": "1980-01-01", "consentimento_tcle": true }

## Slide 36
API REST - Endpoints de Exames e Análises
Exames
Endpoint
Método
/exames
POST
/exames/{id}
GET
/pacientes/{id}/exames
GET
/exames/{id}/laudo
PUT
Análises
Endpoint
Método
/analises
POST
/analises/{id}
GET
/analises/{id}/explicacao
GET
/pacientes/{id}/analises
GET
Exemplo de Análise: POST /analises com { "paciente_id": "uuid" } retorna { "id": "uuid", "score": 0.81, "risco": "Alto", "recomendacoes": [...] }

## Slide 37
Scripts SQL Essenciais
Criação de Tabelas (PostgreSQL)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;CREATE TABLE IF NOT EXISTS pacientes ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), nome TEXT NOT NULL, cpf VARCHAR(11) UNIQUE, data_nascimento DATE, sexo VARCHAR(10), contato_email TEXT, consentimento_tcle BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW());CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), nome TEXT NOT NULL, email TEXT UNIQUE, hash_senha TEXT NOT NULL, perfil TEXT NOT NULL, mfa_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE);CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pacientes_nome ON pacientes USING gin (to_tsvector('simple', nome));

## Slide 38
Modelos Pydantic para Validação
Modelo de Paciente
from datetime import datefrom pydantic import BaseModel, EmailStr, Fieldfrom typing import Optionalclass PacienteIn(BaseModel): nome: str = Field(..., min_length=2) cpf: Optional[str] = Field(None, pattern=r"^\d{11}$") data_nascimento: Optional[date] = None sexo: Optional[str] = Field(None, pattern=r"^(M|F|Outro)$") contato_email: Optional[EmailStr] = None consentimento_tcle: bool = Falseclass PacienteOut(PacienteIn): id: str created_at: str updated_at: str

## Slide 39
Testes de Unidade - Validação de CPF
Implementação e Testes
Função de Validação
def valida_cpf(cpf: str) -> bool: cpf = ''.join(filter(str.isdigit, cpf)) if len(cpf) != 11 or cpf == cpf[0] * 11: return False # Cálculo dos dígitos verificadores for i in [9, 10]: soma = sum(int(cpf[num]) * ((i + 1) - num) for num in range(0, i)) dig = (soma * 10) % 11 if dig == 10: dig = 0 if dig != int(cpf[i]): return False return True
Casos de Teste
def test_valida_cpf_valido(): assert valida_cpf("52998224725") is Truedef test_valida_cpf_invalido(): assert valida_cpf("52998224724") is Falsedef test_cpf_todos_iguais(): assert valida_cpf("11111111111") is Falsedef test_cpf_com_formatacao(): assert valida_cpf("529.982.247-25") is True

## Slide 40
Matriz de Rastreabilidade
Requisitos → Riscos → Testes
ID Requisito
ID Risco Associado
Caso(s) de Teste
Status de Verificação
RF005
R-003, R-017
TU: cálculo de dose; TI: integração com função renal; E2E: ajuste de dose
Em execução
RF006
R-004, R-020
E2E: emissão de alerta; teste de desempenho sob carga
Aprovado
RF007
R-009, R-010, R-019
E2E: trilha Part 11; integridade de timestamps
Aprovado
RF003
R-001, R-002
TU: algoritmos de risco; TI: modelos ML; E2E: análise completa
Em desenvolvimento
A matriz garante que todos os requisitos críticos tenham cobertura de testes adequada e estejam alinhados com a mitigação de riscos identificados.

## Slide 41
Conformidade com LGPD - Declaração
Declaramos que o HemoDoctor foi concebido e está sendo desenvolvido em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), observando os princípios de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
Tratamento de Dados
Dados pessoais sensíveis de saúde tratados com minimização, pseudonimização/anonimização quando aplicável
Controles Técnicos
Controle de acesso (RBAC/MFA), criptografia, trilhas de auditoria, DPIA
Gestão de Incidentes
Procedimentos para detecção, contenção e comunicação de incidentes de segurança
Direitos do Titular
Mecanismos para exercício de direitos conforme políticas internas e acordos

## Slide 42
Manual do Usuário - Estrutura
Sumário Proposto
01
Introdução
Visão geral do HemoDoctor e seus objetivos
02
Requisitos de Acesso e Segurança
Credenciais, MFA e políticas de segurança
03
Cadastro de Usuários e Perfis
Gestão de usuários e permissões por perfil
04
Cadastro de Pacientes e Consentimento
Registro de pacientes e gestão de TCLE
05
Registro de Exames e Dados Clínicos
Entrada e atualização de dados laboratoriais
06
Execução de Análises e Interpretação
Como executar análises e interpretar resultados
07
Relatórios e Auditoria
Geração de relatórios e consulta de logs
08
Suporte e Contato
Canais de suporte, atualizações e contato

## Slide 43
Introdução e Login no Sistema
Acesso ao HemoDoctor
O HemoDoctor é um sistema de suporte à decisão clínica em onco-hematologia. Para acessar, utilize o endereço oficial fornecido pela sua instituição.
1
Acesso Inicial
O acesso requer credenciais válidas e autenticação multifator (MFA) obrigatória
2
Painel Inicial
Após login, visualize seus pacientes, alertas e atalhos para executar análises prognósticas
3
Recuperação de Senha
Em caso de esquecimento, utilize a função de recuperação segura
4
Suporte
Para dúvidas de acesso, contate o Administrador da sua unidade

## Slide 44
Observabilidade e Monitoramento
Stack de Observabilidade
OpenTelemetry
Instrumentação distribuída para traces, métricas e logs correlacionados
Prometheus
Coleta e armazenamento de métricas de sistema e aplicação
Grafana
Dashboards e alertas para monitoramento em tempo real
Sentry
Rastreamento de erros e performance monitoring
Correlação trace-id garante rastreabilidade completa das operações críticas do sistema.

## Slide 45
Estratégia de Backup e Recuperação
RPO: 15 minutos
Recovery Point Objective
Perda máxima de dados aceitável em caso de falha
RTO: 1 hora
Recovery Time Objective
Tempo máximo para restauração completa do serviço
Backup Contínuo
Replicação em tempo real com verificação de integridade
Testes de Recuperação
Simulações mensais de cenários de disaster recovery

## Slide 46
Gestão de Versões e Atualizações
1
Desenvolvimento
Feature branches com code review obrigatório e testes automatizados
2
Homologação
Deploy automático com testes de integração e validação clínica
3
Produção
Blue/green deployment com canary releases e rollback automático
4
Monitoramento
Observabilidade contínua com alertas e métricas de saúde
Versionamento semântico (SemVer) com changelog detalhado e comunicação prévia de mudanças críticas.

## Slide 47
Plano de Capacitação e Treinamento
Treinamento Inicial
Sessões presenciais de 4 horas cobrindo funcionalidades básicas e fluxos principais
Prática Supervisionada
Período de 2 semanas com suporte técnico dedicado para primeiros casos
Certificação
Avaliação prática com casos simulados para validar competência
Educação Continuada
Webinars mensais sobre novas funcionalidades e melhores práticas

## Slide 48
Métricas de Sucesso e KPIs
15%
Melhoria na Acurácia
Meta de aumento na precisão diagnóstica
20%
Redução de Tempo
Diminuição no tempo até decisão terapêutica
30%
Redução de Erros
Diminuição em erros de cálculo e omissões
95%
Completude de Logs
Eventos críticos registrados adequadamente
99.5%
Disponibilidade
SLA de disponibilidade do sistema
Monitoramento contínuo através de dashboards em tempo real e relatórios mensais de performance.

## Slide 49
Roadmap de Desenvolvimento
Fase 1 - MVP (6 meses)
Funcionalidades básicas: cadastro, análise prognóstica, alertas críticos
Fase 2 - Integração (3 meses)
Conectores LIS/RIS, importação automática de exames
Fase 3 - IA Avançada (6 meses)
Modelos de machine learning, predição de resposta terapêutica
Fase 4 - Expansão (9 meses)
Novos tipos de câncer, pediatria, telemedicina
Fase 5 - Pesquisa (12 meses)
Plataforma de ensaios clínicos, real-world evidence

## Slide 50
Conclusão e Próximos Passos
Transformando o Cuidado em Onco-Hematologia
O HemoDoctor representa um avanço significativo no suporte à decisão clínica, combinando rigor regulatório, excelência técnica e foco na segurança do paciente.
Conformidade
Aderência completa às normas ANVISA, ISO e LGPD
Inovação
Tecnologia de ponta com foco em usabilidade e segurança
Excelência Clínica
Melhoria demonstrável nos desfechos de pacientes
Escalabilidade
Arquitetura preparada para crescimento e expansão
Com o HemoDoctor, estamos construindo o futuro do cuidado oncológico, onde a tecnologia amplifica a expertise médica para salvar mais vidas.