## Resumo
HemoDoctor Hybrid v2.4.0 - Especificação Completa
Informação | Valor
Versão | v2.4.0
Data | 19 Out 2025
Total Evidências | 79
Total Síndromes | 35
Total Triggers | 40
Total Campos CBC | 35
Distribuição Evidências
Critical | 6
Strong | 25
Moderate | 43
Weak | 5
Distribuição Síndromes
Critical | 9
Priority | 24
Review Sample | 1
Routine | 1

## Evidências
ID | Categoria | Rule | Strength | Description | Clinical Significance | Requires | Source | Differential | Next Steps
E-ANC-VCRIT | Critical | anc < 0.2 | strong | ANC < 0.2×10⁹/L (neutropenia muito grave) | Risco infeccioso extremo |  | Dev Team + HemoDoctor SRS-001
E-ANC-CRIT | Critical | anc < 0.5 | strong | ANC < 0.5×10⁹/L (neutropenia grave) | Risco infeccioso alto |  | Dev Team
E-WBC-VERY-HIGH | Critical | wbc > 100 | strong | WBC > 100×10⁹/L (leucocitose extrema) | Suspeita blástica/leucostase |  | Dev Team
E-PLT-CRIT-LOW | Critical | plt < 10 | strong | PLT < 10×10⁹/L (plaquetopenia crítica) | Risco hemorrágico grave |  | Dev Team + HemoDoctor SRS-001
E-SCHISTOCYTES-GE1PCT | Critical | morphology.esquistocitos == true | strong | Esquistócitos presentes (≥1%) | TMA/MAT concern |  | Dev Team
E-HEMOLYSIS-PATTERN | Critical | (reticulocytes > 100) or (haptoglobin < 40) or (ldh > 500) or (bt_indireta > 1.0) | strong | Padrão de hemólise (qualquer marcador positivo) | Hemólise ativa |  | Dev Team
E-HB-CRIT-LOW | Red Blood Cell | hb < config.cutoffs.hb_critical_low[age_sex_group] | strong | Hemoglobina crítica (ajustada por idade/sexo) | Anemia grave - risco de hipóxia |  | HemoDoctor SRS-001 v3.0 + Ajustes Dr. Abel
E-HB-HIGH | Red Blood Cell | hb > config.cutoffs.hb_high[age_sex_group] | strong | Hemoglobina alta por idade/sexo | Policitemia vera ou eritrocitose secundária |  | Validação Externa v2.3.1 + WHO 2016 PV criteria
E-HCT-HIGH | Red Blood Cell | ht > config.cutoffs.hct_high[age_sex_group] | strong | Hematócrito alto por idade/sexo | Policitemia vera ou eritrocitose secundária |  | Validação Externa v2.3.1
E-MICROCYTOSIS | Red Blood Cell | mcv < config.cutoffs.mcv_low_adult | moderate | Microcitose (MCV < 80 fL adulto ou < 75 fL criança) | IDA, talassemia, anemia inflamatória |  | Dev Team + HemoDoctor
E-MACROCYTOSIS | Red Blood Cell | mcv > config.cutoffs.mcv_high_adult | moderate | Macrocitose (MCV > 100 fL) | B12/folato, álcool, hipotireoidismo, MDS |  | Dev Team + HemoDoctor
E-RDW-HIGH | Red Blood Cell | rdw > 14 | moderate | RDW elevado (> 14%) | Anisocitose - IDA, hemoglobinopatias |  | Dev Team
E-IDA-LABS | Red Blood Cell | (ferritin < 30) or (tsat < 20) | moderate | Ferritina < 30 ng/mL ou TSat < 20% | Deficiência de ferro |  | Dev Team + SADMH
E-IDA-INFLAM | Red Blood Cell | (ferritin >= 30 and ferritin <= 100) and (tsat < 20) and (crp > 10) | moderate | Ferritina 30-100 + TSat baixo + CRP elevado | Anemia ferropriva + inflamatória |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-INFLAM-HIGH | Red Blood Cell | crp > 10 | weak | CRP > 10 mg/L | Inflamação ativa |  | Dev Team
E-B12-FOLATE-LOW | Red Blood Cell | (b12 < 300) or (folate < 3.1) | moderate | B12 < 300 pg/mL ou Folato < 3.1 ng/mL | Deficiência vitamínica - anemia megaloblástica |  | Dev Team
E-BETA-THAL-TRAIT | Red Blood Cell | hba2 >= 3.5 | strong | HbA2 ≥ 3.5% | Traço beta-talassêmico |  | SADMH + Ajustes Dr. Abel
E-ALFA-THAL-PATTERN | Red Blood Cell | (mcv < 80) and (rdw < 14) and (ferritin > 30) | moderate | Microcitose + RDW normal + ferritina normal | Padrão sugestivo de alfa-talassemia |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-HB-SICKLE-MORPH | Red Blood Cell | morphology.drepanocitos == true | strong | Drepanócitos presentes | Doença falciforme |  | SADMH
E-ESFEROCITOS-PRESENT | Red Blood Cell | morphology.esferocitos == true | moderate | Esferócitos presentes | Esferocitose hereditária ou hemólise autoimune |  | HemoDoctor + SADMH
E-ROULEAUX-PRESENT | Red Blood Cell | morphology.rouleaux == true | moderate | Rouleaux (hemácias empilhadas) | Mieloma múltiplo, inflamação |  | SADMH + Ajustes Dr. Abel
E-DACRIOCITOS-PRESENT | Red Blood Cell | morphology.dacriocitos == true | moderate | Dacrócitos (tear drops) | Mielofibrose, talassemia |  | SADMH
E-APLASIA-RETIC-LOW | Red Blood Cell | (hb < config.cutoffs.hb_critical_low[age_sex_group]) and (reticulocytes < 50) | strong | Anemia grave + reticulócitos < 50×10⁹/L | Aplasia/crise aplástica (Parvovírus B19) |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-IRON-LOW | Red Blood Cell | iron < 50 | high | Serum iron <50 μg/dL | Iron deficiency anemia (IDA) | iron | WHO 2011 IDA criteria | Iron deficiency anemia (IDA); Anemia of chronic disease (ACD) - sometimes | Ferritin (if <30 → IDA confirmed); TSAT (transferrin saturation); TIBC (elevated in IDA); Iron supplementation if IDA
E-TIBC-HIGH | Red Blood Cell | tibc > 450 | moderate | TIBC >450 μg/dL (increased iron-binding capacity) | Iron deficiency anemia (IDA) | tibc | WHO 2011 IDA criteria | Iron deficiency anemia (IDA); Pregnancy | Ferritin and TSAT; Iron supplementation if IDA confirmed
E-TSAT-LOW | Red Blood Cell | transferrin_saturation < 20 | high | Transferrin saturation <20% | Iron deficiency anemia (IDA) | transferrin_saturation | WHO 2011 IDA criteria | Iron deficiency anemia (IDA); Anemia of chronic disease (if ferritin high) | Ferritin (differentiate IDA vs ACD); If TSAT <20% + ferritin <30 → IDA confirmed; Iron therapy
E-SOLUBLE-TRANSFERRIN-RECEPTOR-HIGH | Red Blood Cell | soluble_transferrin_receptor > 8.5 | moderate | Soluble transferrin receptor >8.5 mg/L | Iron deficiency, active erythropoiesis | soluble_transferrin_receptor | WHO 2011 micronutrient guidelines | Iron deficiency anemia (IDA); Hemolysis (active erythropoiesis); Thalassemia (ineffective erythropoiesis) | sTfR/log ferritin ratio (>2 → IDA); Hemoglobin electrophoresis if thalassemia suspected
E-HEPCIDIN-HIGH | Red Blood Cell | hepcidin > 100 | moderate | Hepcidin >100 ng/mL (iron absorption blockade) | Anemia of chronic disease (ACD) | hepcidin | Nature Reviews Hematology 2023 | Anemia of chronic disease (ACD); Inflammation; Infection; Malignancy | Treat underlying inflammatory condition; IV iron if functional iron deficiency; EPO therapy if renal insufficiency
E-WBC-HIGH | White Blood Cell | wbc > 11 | moderate | WBC > 11×10⁹/L | Leucocitose |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-WBC-LOW | White Blood Cell | wbc < config.cutoffs.wbc_low[age_group] | strong | Leucopenia por faixa etária | Pancitopenia, aplasia, MDS, quimioterapia |  | Validação Externa v2.3.1
E-LEFT-SHIFT | White Blood Cell | morphology.bastoes == true or morphology.mielocitos == true or morphology.metamielocitos == true | moderate | Desvio à esquerda (bastões/mielócitos/metamielócitos) | Infecção, LMC, reação leucemoide |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-ANC-HIGH | White Blood Cell | anc > 10 | moderate | ANC > 10×10⁹/L | Neutrofilia grave |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-BLASTS-PRESENT | White Blood Cell | morphology.blastos == true | strong | Blastos presentes | Leucemia aguda, SMD high-grade |  | Dev Team + HemoDoctor
E-PROMIELOCITOS-PRESENT | White Blood Cell | morphology.promielocitos == true | strong | Promielócitos presentes | LPA (M3), reação leucemoide |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-LYMPHOCYTOSIS | White Blood Cell | lymphocytes_abs > 5 | moderate | Linfócitos > 5×10⁹/L | LLC, linfoma, viral |  | Dev Team + SADMH
E-LYMPH-ATYPICAL | White Blood Cell | morphology.linfocitos_atipicos == true | moderate | Linfócitos atípicos presentes | Infecção viral (EBV, CMV) |  | HemoDoctor + SADMH
E-EOS-HIGH | White Blood Cell | eosinophils_abs >= 1.5 | moderate | Eosinófilos ≥ 1.5×10⁹/L | Parasitas, alergia, NMP |  | Dev Team + Ajustes Dr. Abel
E-BASO-HIGH | White Blood Cell | basophils_abs >= 0.2 | weak | Basófilos ≥ 0.2×10⁹/L | NMP (LMC), alergia |  | Dev Team + Ajustes Dr. Abel
E-MONOCYTOSIS | White Blood Cell | monocytes_abs > 1.0 | moderate | Monócitos > 1.0×10⁹/L | LMMC, infecção crônica |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-LEUCOERITROBLASTOSE | White Blood Cell | (morphology.mielocitos == true or morphology.metamielocitos == true) and (morphology.policromasia == true) | moderate | Leucoeritroblastose (imaturos + policromasia) | Mielofibrose, infiltração medular, sepse |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-CRP-HIGH | White Blood Cell | crp > 10 | weak | CRP > 10 mg/L | Inflamação/infecção |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PLT-HIGH | Platelet | plt > 450 | moderate | PLT > 450×10⁹/L | Trombocitose (reativa vs clonal) |  | Dev Team
E-PLT-VERY-HIGH | Platelet | plt >= 650 | strong | PLT ≥ 650×10⁹/L | Trombocitose clonal provável (NMP) |  | Dev Team + Ajustes Dr. Abel
E-PSEUDO-THROMBO | Platelet | morphology.aglomerados_plaquetarios == true or mpv > 12 | strong | Aglomerados plaquetários ou MPV > 12 fL | Pseudo-trombocitopenia (EDTA) |  | Dev Team
E-THROMBOCYTOSIS-PERSIST | Platelet | metadata.persistent_thrombocytosis == true | moderate | Trombocitose persistente (>2 CBCs em 2-6 sem) | Aumenta suspeita clonal |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-CLONAL-PROFILE | Platelet | (crp <= 10 or crp unknown) and (ferritin <= 30 or ferritin unknown) and (tsat <= 20 or tsat unknown) | moderate | Perfil não reativo (CRP/ferritina/TSat normais ou ausentes) | Exclusão de causas reativas |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PLT-GIGANTES | Platelet | morphology.plaquetas_gigantes == true | moderate | Plaquetas gigantes presentes | NMP, Bernard-Soulier |  | SADMH
E-PLT-LOW | Platelet | plt < 150 | moderate | PLT < 150×10⁹/L | Trombocitopenia |  | HemoDoctor SRS-001
E-MPV-HIGH | Platelet | mpv > 12 | weak | MPV > 12 fL | Plaquetas jovens ou pseudo-trombocitopenia |  | Dev Team
E-D-DIMER-HIGH | Coagulation | d_dimer > 500 | moderate | D-dímero > 500 ng/mL | CIVD, TEV |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-FIBRINOGEN-LOW | Coagulation | fibrinogenio < 150 | strong | Fibrinogênio < 150 mg/dL | CIVD, hipofibrinogenemia |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PT-APTT-PROLONGED | Coagulation | (pt > normal_high) or (aptt > normal_high) | moderate | PT ou APTT prolongado | CIVD, deficiência fatores, anticoagulação |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-COAG-PANEL-ABNORMAL | Coagulation | E-D-DIMER-HIGH and (E-FIBRINOGEN-LOW or E-PT-APTT-PROLONGED) | strong | Painel de coagulação anormal (≥2 marcadores) | CIVD provável |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-DIC-SCORE-HIGH | Coagulation | dic_isth_score >= 5 | strong | Score ISTH CIVD ≥ 5 | CIVD confirmada |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-JAK2-CALR-MPL-POS | Molecular | jak2_pos == true or calr_pos == true or mpl_pos == true | strong | JAK2/CALR/MPL positivo | NMP (PV, TE, MFP) |  | Dev Team + SADMH
E-BCR-ABL-POS | Molecular | bcr_abl_pos == true | strong | BCR-ABL positivo | LMC |  | Dev Team
E-COOMBS-POS | Molecular | coombs_pos == true | moderate | Coombs Direto positivo | Hemólise autoimune |  | Dev Team + SADMH
E-G6PD-DEFICIENT | Molecular | g6pd_deficient == true | moderate | G6PD deficiente | Hemólise oxidativa |  | Dev Team + SADMH
E-PK-DEFICIENT | Molecular | pk_deficient == true | moderate | Piruvato Quinase deficiente | Anemia hemolítica congênita |  | Dev Team
E-HPN-POS | Molecular | hpn_pos == true | strong | HPN (PNH) - CD55/CD59 deficientes | Hemoglobinúria Paroxística Noturna |  | Dev Team + SADMH
E-FLC-RATIO-ABNORMAL | Molecular | flc_ratio_abnormal == true | moderate | Free Light Chains ratio anormal | Mieloma múltiplo, MGUS |  | Dev Team + Ajustes Dr. Abel
E-PMLRARA-POS | Molecular | pmlrara_pos == true | strong | PML-RARA positivo | Leucemia Promielocítica Aguda (LPA/M3) |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-EPO-HIGH | Molecular | epo > normal_high | moderate | Eritropoetina elevada | Eritrocitose secundária (hipóxia, rim) |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-EPO-LOW | Molecular | epo < normal_low | moderate | Eritropoetina baixa | Policitemia Vera |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-TSH-ABNORMAL | Supplementary Lab | tsh < 0.5 or tsh > 5.0 | low | TSH anormal (hypothyroidism or hyperthyroidism) | Secondary anemia due to thyroid dysfunction | tsh | Endocrine Society 2023 guidelines | Hypothyroidism (TSH >5.0); Hyperthyroidism (TSH <0.5); Subclinical thyroid disease | Free T4; Thyroid antibodies if autoimmune suspected; Treat thyroid disorder (may improve anemia)
E-VIT-B12-LOW | Supplementary Lab | vitamin_b12 < 200 | moderate | Vitamin B12 <200 pg/mL | Megaloblastic anemia, neuropathy | vitamin_b12 | WHO 2016 micronutrient guidelines | Pernicious anemia (autoimmune); Malabsorption (Crohn's, celiac); Dietary deficiency (vegan); Medications (metformin, PPI) | MMA and homocysteine (confirm deficiency); Intrinsic factor antibodies; B12 replacement therapy
E-FOLATO-LOW | Supplementary Lab | folate < 3.0 | moderate | Folate <3.0 ng/mL | Megaloblastic anemia | folate | WHO 2016 micronutrient guidelines | Dietary deficiency; Malabsorption (celiac, Crohn's); Increased demand (pregnancy, hemolysis); Medications (methotrexate, trimethoprim) | Folate supplementation; Screen for celiac disease if malabsorption; B12 level (exclude combined deficiency)
E-RETICULOCYTES-LOW | Supplementary Lab | reticulocytes < 0.5 | high | Reticulocytes <0.5% (inadequate marrow response) | Aplastic anemia, marrow failure, nutritional deficiency | reticulocytes | NCCN 2023 hematology guidelines | Aplastic anemia; Pure red cell aplasia (PRCA); MDS (myelodysplastic syndrome); Nutritional deficiency (B12, folate, iron) | Bone marrow biopsy if pancytopenia; Iron, B12, folate studies; Hematology consult
E-RETICULOCYTES-HIGH | Supplementary Lab | reticulocytes > 2.0 | moderate | Reticulocytes >2.0% (appropriate marrow response) | Hemolysis, bleeding, or EPO therapy | reticulocytes | NCCN 2023 hematology guidelines | Hemolytic anemia; Acute bleeding; Recovery from marrow suppression; EPO therapy response | LDH and indirect bilirubin (if hemolysis); Blood smear; Haptoglobin (low in hemolysis)
E-PRE-MCHC-IMPLAUS | Pre Analytical | mchc > 37 or mchc < 25 | strong | MCHC > 37 ou < 25 g/dL (impossível fisiologicamente) | Erro pré-analítico (aglutinação, lipemia) |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PRE-CLUMPS-SUSPECT | Pre Analytical | (plt < 100) and (mpv > 12) | moderate | PLT < 100 + MPV > 12 (sem morfologia confirmatória) | Suspeita pseudo-trombocitopenia |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PRE-HB-HT-INCONSIST | Pre Analytical | abs((hb/ht)*100 - mchc) > 2 | moderate | Inconsistência entre Hb, Ht e MCHC (>2 g/dL) | Erro pré-analítico |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PRE-COLD-AGGLUTININ | Pre Analytical | (mchc > 37) and (mcv < 80) and (hb < config.cutoffs.hb_critical_low[age_sex_group]) | moderate | MCHC > 37 + microcitose + anemia | Suspeita aglutinina fria |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-PRE-LIPEMIA-SUSPECT | Pre Analytical | metadata.sample_lipemic == true | weak | Amostra lipêmica (metadata flag) | Interferência Hb por lipemia |  | Ajustes Dr. Abel Costa
E-ANEMIA | Complementary | hb < config.cutoffs.hb_low[age_sex_group] | moderate | Anemia por idade/sexo | Múltiplas causas (IDA, ACD, hemólise, aplasia, etc.) | hb, age_months, sex | WHO 2011 anemia criteria | IDA (iron deficiency anemia); ACD (anemia of chronic disease); Hemolysis; Aplastic anemia; MDS | Reticulocyte count; Iron panel (ferritin, TSAT, TIBC); B12 and folate
E-FERRITIN-HIGH-100 | Complementary | ferritin > 100 | moderate | Ferritina >100 ng/mL | ACD, iron overload, inflammation, malignancy | ferritin | NCCN 2023 anemia guidelines | Anemia of chronic disease (ACD); Hemochromatosis; Acute phase reactant (infection, inflammation); Malignancy | CRP (confirm inflammation); TSAT (differentiate ACD vs overload); Treat underlying condition
E-LDH-HIGH | Complementary | ldh > config.cutoffs.ldh_high | high | LDH elevado | Hemolysis, TMA, tissue damage, malignancy | ldh | ISTH 2023 hemolysis criteria | Hemolysis (intravascular or extravascular); TMA (thrombotic microangiopathy); Myocardial infarction; Malignancy; Liver disease | Indirect bilirubin (confirm hemolysis); Haptoglobin (low in hemolysis); Blood smear (schistocytes if TMA); Reticulocyte count (elevated in hemolysis)
E-BT-IND-HIGH | Complementary | bilirubin_indirect > 1.2 | high | Bilirrubina indireta >1.2 mg/dL | Hemolysis, Gilbert syndrome | bilirubin_indirect | Clinical chemistry reference ranges | Hemolysis (hemolytic anemia, TMA); Gilbert syndrome; Ineffective erythropoiesis (MDS, thalassemia) | LDH (if elevated → hemolysis); Haptoglobin (low → hemolysis); Reticulocyte count; Blood smear
E-CREATININA-HIGH | Complementary | creatinine > config.cutoffs.creatinine_high[age_sex_group] | moderate | Creatinina elevada (kidney injury) | TMA (renal involvement), AKI, CKD | creatinine, age_months, sex | KDIGO 2023 AKI criteria | TMA (HUS, aHUS, TTP); Acute kidney injury (AKI); Chronic kidney disease (CKD); Rhabdomyolysis | Urinalysis (proteinuria, hematuria); BUN (assess kidney function); If TMA suspected: ADAMTS13, complement studies; Nephrology consult if persistent

## Síndromes
ID | Criticality | Combine Logic | Required Evidences (ALL) | Optional Evidences (ANY) | Negative Evidences | Threshold | Description | Actions | Next Steps | Short Circuit
S-NEUTROPENIA-GRAVE | critical | {'any': ['E-ANC-VCRIT', 'E-ANC-CRIT']} |  | E-ANC-VCRIT, E-ANC-CRIT |  | 1 |  | Repetir CBC urgente; Esfregaço manual para confirmar contagem; Precauções de infecção (isolamento reverso se <0,5); CRP e hemoculturas se febre | Avaliar fármacos mielotóxicos (quimioterapia, antibióticos); Investigar quimioterapia recente ou radioterapia; Considerar G-CSF se indicação | YES
S-BLASTIC-SYNDROME | critical | {'any': ['E-WBC-VERY-HIGH', {'all': ['E-WBC-VERY-HIGH', 'E-PLT-CRIT-LOW']}, {'all': ['E-WBC-VERY-HIGH', 'E-HEMOLYSIS-PATTERN']}, 'E-BLASTS-PRESENT']} |  | E-WBC-VERY-HIGH, {'all': ['E-WBC-VERY-HIGH', 'E-PLT-CRIT-LOW']}, {'all': ['E-WBC-VERY-HIGH', 'E-HEMOLYSIS-PATTERN']}, E-BLASTS-PRESENT |  | 1 |  | Esfregaço urgente para confirmar blastos; Imunofenotipagem por citometria de fluxo (STAT); Avaliar risco de leucostase (WBC>100); BCR-ABL se left shift (descartar crise blástica LMC) | LDH, ácido úrico, creatinina (síndrome de lise); Coagulograma se promielócitos (descartar LPA/M3); Referência hematologia em <24h | YES
S-TMA | critical | {'all': ['E-PLT-CRIT-LOW', 'E-SCHISTOCYTES-GE1PCT'], 'any': ['E-LDH-HIGH', 'E-BT-IND-HIGH', 'E-CREATININA-HIGH']} | E-PLT-CRIT-LOW, E-SCHISTOCYTES-GE1PCT | E-LDH-HIGH, E-BT-IND-HIGH, E-CREATININA-HIGH |  | 1 |  | ⚠️ GATE CRÍTICO: Esfregaço IMEDIATO (confirmar esquistócitos ≥1%); Se esquistócitos ausentes ou <1% → NÃO é TMA, reavaliar diagnóstico; LDH, bilirrubina indireta, haptoglobina, creatinina urgentes; ADAMTS13 atividade/Complemento por idade (PTT vs SHU) | Suporte imediato (hidratação, transfusão se PLT <10 com sangramento); Referência urgente nefrologia/hematologia; Coagulograma (descartar CIVD sobreposta) | YES
S-PLT-CRITICA | critical | {'all': ['E-PLT-CRIT-LOW']} | E-PLT-CRIT-LOW |  |  | 1 |  | Esfregaço urgente (excluir pseudo-trombocitopenia); Repetir CBC imediatamente; TP/APTT/Fibrinogênio/D-dímero (descartar CIVD); Avaliar risco hemorrágico (sangramento ativo?) | Considerar transfusão plaquetária se indicação; Investigar causa (PTI, CIVD, sepse, fármacos); Referência hematologia urgente | YES
S-ANEMIA-GRAVE | critical | {'all': ['E-HB-CRIT-LOW']} | E-HB-CRIT-LOW |  |  | 1 |  | Repetir CBC urgente; Reticulócitos, LDH, haptoglobina, bilirrubina indireta; Ferritina, TSat, CRP; Avaliar necessidade transfusão (sintomas, comorbidades) | Esfregaço (morfologia hemácias); Coombs Direto se hemólise suspeita; B12/folato se macrocitose | YES
S-NEUTROFILIA-LEFTSHIFT-CRIT | critical | {'all': ['E-WBC-HIGH'], 'any': ['E-ANC-HIGH', 'E-LEFT-SHIFT']} | E-WBC-HIGH | E-ANC-HIGH, E-LEFT-SHIFT |  | 1 |  | Esfregaço manual (confirmar left shift); CRP, hemoculturas; Avaliar sinais de infecção/sepse | Descartar reação leucemoide vs LMC (se left shift intenso); Tratar causa infecciosa se identificada | YES
S-THROMBOCITOSE-CRIT | critical | {'all': ['E-PLT-VERY-HIGH']} | E-PLT-VERY-HIGH |  |  | 1 |  | Repetir CBC em 2–6 semanas (confirmar persistência); Ferritina, TSat, CRP (excluir reativa); JAK2/CALR/MPL se persistente | Se JAK2+ → referência hematologia (NMP); Medula óssea se critérios WHO para NMP | YES
S-CIVD | critical | {'all': ['E-D-DIMER-HIGH'], 'any': ['E-FIBRINOGEN-LOW', 'E-PT-APTT-PROLONGED']} | E-D-DIMER-HIGH | E-FIBRINOGEN-LOW, E-PT-APTT-PROLONGED |  | 0.85 |  | TP/APTT/Fibrinogênio/D-dímero seriados; Plaquetas seriadas (tendência); Tratar causa base (sepse, trauma, neoplasia) | Score ISTH CIVD (se disponível); Considerar suporte transfusional; Referência hematologia/cuidados intensivos | YES
S-APL-SUSPEITA | critical | {'all': ['E-PROMIELOCITOS-PRESENT'], 'any': ['E-COAG-PANEL-ABNORMAL', 'E-D-DIMER-HIGH']} | E-PROMIELOCITOS-PRESENT | E-COAG-PANEL-ABNORMAL, E-D-DIMER-HIGH |  | 0.85 |  | Coagulograma completo urgente (PT/APTT/Fibrinogênio/D-dímero); PML-RARA por RT-PCR (STAT); Comunicação imediata com hematologia | Iniciar ATRA se alta suspeita (não aguardar PML-RARA); Monitorar coagulopatia seriadamente; Internação hospitalar | YES
S-IDA | priority | {'all': ['E-MICROCYTOSIS', 'E-RDW-HIGH'], 'any': ['E-IDA-LABS'], 'negative': ['E-INFLAM-HIGH']} | E-MICROCYTOSIS, E-RDW-HIGH | E-IDA-LABS | E-INFLAM-HIGH | 0.8 |  | Ferritina/TSat (se ausentes); Investigar perda de ferro (menstruação, TGI); Avaliar ingesta (dieta vegetariana, má absorção); Repetir CBC após 1 mês de reposição | Sulfato ferroso 300mg VO 3x/dia (ou IV se má absorção); Endoscopia digestiva se idade >50 anos ou sintomas GI | NO
S-IDA-INFLAM | priority | {'all': ['E-MICROCYTOSIS', 'E-IDA-INFLAM']} | E-MICROCYTOSIS, E-IDA-INFLAM |  |  | 0.7 |  | TSat < 20% (confirmatório se ausente); Tratar processo inflamatório de base; Repetir CBC após controle inflamatório | Considerar ferro IV se TSat persistentemente baixo; Investigar doença inflamatória crônica (DII, AR) | NO
S-ACD | priority | {'all': ['E-ANEMIA'], 'any': ['E-FERRITIN-HIGH-100', 'E-CRP-HIGH']} | E-ANEMIA | E-FERRITIN-HIGH-100, E-CRP-HIGH |  | 0.7 |  | Confirmar CRP/ferritina/TSat; Tratar condição inflamatória de base | Avaliar doença inflamatória crônica (DII, AR, infecção crônica, neoplasia); Se TSat <20% + ferritina ≥100 → déficit funcional de ferro (considerar ferro IV conforme protocolo); Repetir CBC após controle da inflamação | NO
S-BETA-THAL | priority | {'all': ['E-BETA-THAL-TRAIT']} | E-BETA-THAL-TRAIT |  |  | 1 |  | Eletroforese/HPLC (confirmatória se ausente); Aconselhamento genético; Testar parceiro se planejamento familiar | Educação: não requer tratamento se heterozigoto; Evitar suplementação férrica desnecessária | NO
S-ALFA-THAL | priority | {'all': ['E-ALFA-THAL-PATTERN']} | E-ALFA-THAL-PATTERN |  |  | 0.8 |  | Eletroforese/HPLC (HbA2 normal); Painel molecular alfa-globina (se disponível); Aconselhamento genético | Educação: anemia leve não responsiva a ferro; Testar parceiro se planejamento familiar | NO
S-MACRO-B12-FOLATE | priority | {'all': ['E-MACROCYTOSIS'], 'any': ['E-B12-FOLATE-LOW']} | E-MACROCYTOSIS | E-B12-FOLATE-LOW |  | 0.6 |  | Dosar B12 e folato (se ausentes); Anti-fator intrínseco (se B12 baixo); Repetir CBC após reposição | B12 IM se <200 pg/mL ou sintomas neurológicos; Ácido fólico 5mg/dia se folato baixo; Investigar má absorção (gastrite atrófica, Crohn) | NO
S-HEMOLYSIS | priority | {'all': ['E-HEMOLYSIS-PATTERN'], 'any': ['E-ESFEROCITOS-PRESENT', 'E-SCHISTOCYTES-GE1PCT', 'E-HB-SICKLE-MORPH']} | E-HEMOLYSIS-PATTERN | E-ESFEROCITOS-PRESENT, E-SCHISTOCYTES-GE1PCT, E-HB-SICKLE-MORPH |  | 0.8 |  | Reticulócitos, LDH, haptoglobina, bilirrubina indireta; Coombs Direto (DAT); Esfregaço (morfologia) | G6PD e PK se anamnese sugestiva; Eletroforese Hb se drepanócitos/esferócitos; CD55/CD59 (PNH) se pancitopenia associada | NO
S-APLASIA-RETIC-LOW | priority | {'all': ['E-APLASIA-RETIC-LOW']} | E-APLASIA-RETIC-LOW |  |  | 0.7 |  | Repetir reticulócitos (confirmar); Parvovírus B19 IgM/IgG (PCR se imunossuprimido); Avaliar exposição a fármacos/toxinas | Hemograma seriado; Considerar medula óssea se persistente >2 semanas; Suporte transfusional se necessário | NO
S-LEUCOERITROBLASTOSE | priority | {'all': ['E-LEUCOERITROBLASTOSE']} | E-LEUCOERITROBLASTOSE |  |  | 0.7 |  | Mielograma/biópsia medula (investigar infiltração); Imagem (TC tórax/abdome/pelve - metástases); LDH (correlação com burden tumoral) | Descartar mielofibrose (dacrócitos, esplenomegalia); Descartar infiltração medular (neoplasia sólida, linfoma); Descartar sepse grave/choque | NO
S-HB-SICKLE | priority | {'all': ['E-HB-SICKLE-MORPH']} | E-HB-SICKLE-MORPH |  |  | 0.9 |  | Eletroforese/HPLC (confirmatória - HbS quantitativa); Teste de falcização; Aconselhamento genético | Educação sobre crises álgicas; Vacinação (pneumococo, Haemophilus, meningococo); Profilaxia infecção (penicilina se <5 anos) | NO
S-PSEUDO-THROMBO | priority | {'any': ['E-PSEUDO-THROMBO', 'E-PRE-CLUMPS-SUSPECT']} |  | E-PSEUDO-THROMBO, E-PRE-CLUMPS-SUSPECT |  | 1 |  | Recoleta em citrato de sódio ou PLT-F (EDTA-free); Esfregaço manual (confirmar aglomerados); Reportar pseudo-trombocitopenia no laudo | Se confirmado: ignorar contagem EDTA, usar citrato; Educação: artefato laboratorial, não doença | NO
S-PTI | priority | {'all': ['E-PLT-LOW'], 'negative': ['E-PSEUDO-THROMBO', 'E-COAG-PANEL-ABNORMAL', 'E-HEMOLYSIS-PATTERN']} | E-PLT-LOW |  | E-PSEUDO-THROMBO, E-COAG-PANEL-ABNORMAL, E-HEMOLYSIS-PATTERN | 0.75 |  | PRIMEIRO: Esfregaço/citrato para excluir pseudo-trombocitopenia; Revisão medicamentosa (heparina, quinidina, antibióticos, quinino); Excluir infecções (HIV, HCV, H. pylori, EBV); Se confirmado PTI provável: considerar anticorpo antiplaquetário (GP IIb/IIIa) | Corticoterapia se PLT <30 ou sangramento ativo (conforme protocolo local); Referência hematologia se refratário ou PLT <10 | NO
S-THROMBOCITOSE | priority | {'all': ['E-PLT-HIGH']} | E-PLT-HIGH |  |  | 0.6 |  | Ferritina, TSat, CRP (diferenciar reativa de clonal); Repetir CBC em 2-6 semanas (avaliar persistência); Se persistente + perfil não reativo: JAK2/CALR/MPL | Se JAK2+ → medula óssea + referência hematologia; Se reativa: tratar causa (ferro, inflamação) | NO
S-LYMPHOPROLIFERATIVE | priority | {'all': ['E-LYMPHOCYTOSIS']} | E-LYMPHOCYTOSIS |  |  | 0.6 |  | Imunofenotipagem por citometria de fluxo; Repetir CBC em 2-6 semanas (avaliar persistência) | Se clonal (LLC): estadiamento Rai/Binet; Se reativa (viral): acompanhamento clínico | NO
S-EOSINOFILIA | priority | {'all': ['E-EOS-HIGH']} | E-EOS-HIGH |  |  | 0.7 |  | IgE total, parasitológico de fezes (3 amostras); Painel clonal (FGFR1, PDGFRA, PDGFRB) se persistente | Descartar parasitas (Strongyloides, helmintos); Descartar alergia (asma, dermatite atópica); Descartar NMP (se eosinofilia >1,5 persistente) | NO
S-MONOCITOSE-CRONICA | priority | {'all': ['E-MONOCYTOSIS']} | E-MONOCYTOSIS |  |  | 0.7 |  | CBC seriado (confirmar persistência >3 meses); Citometria de fluxo monocitária; NGS/medula óssea se >1,0×10⁹/L persistente (LMMC) | Descartar LMMC (critérios WHO); Descartar infecção crônica (TB, endocardite) | NO
S-BASOFILIA | priority | {'all': ['E-BASO-HIGH']} | E-BASO-HIGH |  |  | 0.7 |  | BCR-ABL (descartar LMC); JAK2/CALR/MPL se trombocitose/eritrocitose associada; Repetir CBC em 2-6 semanas | Se BCR-ABL+: imatinibe + referência hematologia; Se JAK2+: medula óssea (NMP) | NO
S-CML | priority | {'all': ['E-BCR-ABL-POS'], 'any': ['E-LEFT-SHIFT', 'E-WBC-HIGH', 'E-BASO-HIGH']} | E-BCR-ABL-POS | E-LEFT-SHIFT, E-WBC-HIGH, E-BASO-HIGH |  | 0.8 |  | BCR-ABL quantitativo (baseline IS); Imunofenotipagem (excluir crise blástica); Referência hematologia urgente | Iniciar imatinibe 400mg/dia; BCR-ABL seriado (3, 6, 12 meses); Medula óssea para estadiamento | NO
S-MPN-POSSIBLE | priority | {'any': ['E-PLT-HIGH', 'E-WBC-HIGH'], 'all': ['E-JAK2-CALR-MPL-POS'], 'negative': ['E-BCR-ABL-POS']} | E-JAK2-CALR-MPL-POS | E-PLT-HIGH, E-WBC-HIGH | E-BCR-ABL-POS | 0.7 |  | Repetir CBC em 2-6 semanas; Ferritina/CRP (excluir secundária); JAK2 V617F + CALR + MPL (se ausentes); Medular (celularidade, fibrose, megacariócitos) | Classificação WHO (PV, TE, MFP); Referência hematologia; Estratificação risco trombótico | NO
S-PV | priority | {'any': ['E-HB-HIGH', 'E-HCT-HIGH']} |  | E-HB-HIGH, E-HCT-HIGH |  | 0.7 |  | Repetir CBC e confirmar persistência; JAK2/CALR/MPL (driver mutations); EPO sérica (se disponível - baixa sugere PV) | Se JAK2+ + eritrocitose persistente → PV provável (WHO 2016); Se JAK2- → exon 12, CALR, MPL; Investigar causas secundárias: hipóxia (SpO2, tabagismo, DPOC), tumor renal; (Futuro V1.2) EPO sérica: baixa confirma PV; alta sugere secundária | NO
S-ERITROCITOSE-SECUNDARIA | priority | {'any': ['E-HB-HIGH', 'E-HCT-HIGH']} |  | E-HB-HIGH, E-HCT-HIGH |  | 0.6 |  | Repetir CBC (confirmar persistência); EPO sérica (alta sugere secundária); (Futuro) Avaliar hipóxia/tabagismo/DPOC/altitude | Se EPO alta + eritrocitose persistente → secundária provável; Investigar causas: hipóxia crônica (SpO2 <90%, DPOC), tabagismo, altitude, tumor renal; Tratar causa base; O2 suplementar se hipóxia | NO
S-EVANS | priority | {'all': ['E-HB-CRIT-LOW', 'E-PLT-LOW'], 'any': ['E-COOMBS-POS']} | E-HB-CRIT-LOW, E-PLT-LOW | E-COOMBS-POS |  | 0.6 |  | Coombs Direto (DAT); Reticulócitos, LDH, haptoglobina, bilirrubina indireta; Anticorpo antiplaquetário; Repetir CBC seriado | Descartar LES (FAN, C3/C4, anti-DNA); Descartar imunodeficiência (imunoglobulinas); Corticoterapia se confirmado | NO
S-PANCYTOPENIA | priority | {'all': ['E-ANEMIA', 'E-PLT-LOW', 'E-WBC-LOW']} | E-ANEMIA, E-PLT-LOW, E-WBC-LOW |  |  | 0.7 |  | Reticulócitos (avaliar resposta medular); Esfregaço (displasia, blastos); Avaliar medula óssea se persistente (celularidade, displasia, infiltração) | Descartar SMD (displasia multilinear); Descartar aplasia medular (hipocelular); Descartar PNH (CD55/CD59 se hemólise); Investigar causas: B12/folato, vírus (HIV, EBV, CMV, Parvovírus B19), fármacos | NO
S-MM-MGUS | priority | {'all': ['E-ROULEAUX-PRESENT'], 'any': ['E-HB-CRIT-LOW', 'E-FLC-RATIO-ABNORMAL']} | E-ROULEAUX-PRESENT | E-HB-CRIT-LOW, E-FLC-RATIO-ABNORMAL |  | 0.6 |  | Eletroforese de proteínas + imunofixação; Free Light Chains (FLC) sérico; Creatinina, cálcio (CRAB) | Se M-spike + FLC anormal + CRAB: mieloma múltiplo; Se M-spike isolado <3g/dL: MGUS (acompanhamento); Medula óssea + imagem (PET-CT ou skeletal survey) | NO
S-PRE-ANALITICO | review_sample | {'any': ['E-PRE-MCHC-IMPLAUS', 'E-PRE-HB-HT-INCONSIST', 'E-PRE-COLD-AGGLUTININ', 'E-PRE-LIPEMIA-SUSPECT']} |  | E-PRE-MCHC-IMPLAUS, E-PRE-HB-HT-INCONSIST, E-PRE-COLD-AGGLUTININ, E-PRE-LIPEMIA-SUSPECT |  | 0.8 |  | Recoleta com amostra aquecida (se aglutinina fria suspeita); Repetir CBC (nova punção); Esfregaço manual (avaliar qualidade amostra) | Se MCHC persistir >37: considerar esferocitose hereditária (raro); Se lipemia: jejum adequado na próxima coleta | NO
S-INCONCLUSIVO | routine | {'all': []} |  |  |  | 0 |  | Avaliar clinicamente (sintomas, comorbidades); Repetir CBC se indicação clínica; Solicitar exames complementares conforme suspeita clínica | Acompanhamento ambulatorial; Reavaliar se novos sintomas | NO

## Next Steps
Trigger ID | Syndrome Target | When Condition | Priority Level | Test Recommendations | Rationale | Cost Band | Turnaround
trigger-anemia-grave |  | (sex=='M' and hb < 6.5) or (sex=='F' and hb < 6.0) | critical | Reticulócitos; Esfregaço urgente; LDH; Haptoglobina; BT indireta | Diferenciar regenerativa (hemólise, sangramento) vs hiporregenerativa (aplasia, infiltração); Avaliar morfologia (esquistócitos, blastos, diseritropoese); Marcador de hemólise/TMA/turnover celular; Hemólise intravascular; Hemólise (icterícia pré-hepática) | mid | medium
trigger-ida |  | (mcv < 80) and (rdw > 14.0) and ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) and (ferritin is None or tsat is None) | priority | Ferritina; TSat; CRP; CBC repeat (2-4 semanas) | Confirmar IDA (ferritina <30 ng/mL) vs ACD (ferritina 30-100 com inflamação); TSat <20% confirma deficiência de ferro funcional; Diferenciar IDA pura (CRP normal) vs ACD/IDA-inflam (CRP >10 mg/L); Avaliar resposta à reposição de ferro | low | fast
trigger-beta-thal |  | (mcv < 80) and (rdw <= 14.0) and (rbc >= 5.0) and (hba2 is None) | priority | HbA2 (eletroforese de hemoglobina); Ferritina | HbA2 >3.5% confirma β-talassemia trait; Excluir IDA concomitante (comum em mulheres) | mid | medium
trigger-alfa-thal |  | (mcv < 80) and (rdw <= 14.0) and (rbc >= 5.5) and (hba2 is not None and hba2 <= 3.5) | routine | Estudo molecular para α-talassemia; Aconselhamento genético | HbA2 normal com microcitose + RBC elevado sugere α-thal trait; Avaliar risco reprodutivo (hidropsia fetal se ambos pais α-thal) | high | slow
trigger-acd |  | ((ferritin >= 100) or (crp > 10)) and (tsat < 20) and (mcv < 85 or (sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) | priority | Ferritina; CRP; TSat; Investigar doença inflamatória/crônica de base | ACD: ferritina 30-100 (leve) ou >100 (moderada); Marcador de inflamação (ACD esperado se CRP >10 mg/L); TSat <20% em ACD (ferro sequestrado, não deficiente); ACD é secundária (artrite reumatoide, neoplasia, infecção crônica, DRC) | low | fast
trigger-macro-b12-folate |  | (mcv > 100) and ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) and (b12 is None or folate is None) | priority | Vitamina B12; Folato; Anticorpo anti-fator intrínseco; LDH; CBC repeat (4-8 semanas) | B12 <200 pg/mL = deficiência; 200-300 = limítrofe; Folato <3.1 ng/mL = deficiência; Se B12 baixa: confirmar anemia perniciosa (autoimune); Elevado em megaloblástica (destruição intramedular); Avaliar resposta à reposição (normalização MCV) | mid | medium
trigger-hemolysis |  | (reticulocytes is None or haptoglobin is None or ldh is None or bt_indireta is None) and ((policromasia == true) or (esferocitos == true) or ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0))) | priority | Reticulócitos; LDH; Haptoglobina; BT indireta; DAT (Coombs direto); G6PD; Piruvato quinase (PK) | Reticulócitos >100×10^9/L = hemólise regenerativa; LDH >500 U/L sugere hemólise ou TMA; Haptoglobina <40 mg/dL = hemólise intravascular; BT indireta >1.0 mg/dL = hemólise (icterícia pré-hepática); Se positivo: anemia hemolítica autoimune (AIHA); Se hemólise episódica pós-oxidante (favismo, infecção); Se hemólise crônica desde infância (enzimopenia hereditária) | mid | medium
trigger-aplasia-retic-low |  | (reticulocytes < 20) and ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) | priority | Reticulócitos; Parvovírus B19 (IgM/IgG); Esfregaço + leucograma | Reticulócitos <20×10^9/L = hiporregenerativa (aplasia, infiltração); Se anemia súbita em paciente com hemólise de base (aplasia transitória); Avaliar diseritropoese, citopenias associadas (MDS, aplasia) | mid | medium
trigger-mds |  | ((hiposegmentacao == true) or (eritroblastos == true)) and ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) | priority | Esfregaço detalhado; Citogenética (cariótipo medular); NGS painel mieloide; Medula óssea (aspirado + biópsia) | Displasia em ≥10% das células de ≥1 linhagem (hiposegmentação, pseudo-Pelger); Del(5q), trissomia 8, -7/del(7q) = MDS; Mutações SF3B1, ASXL1, TP53 = prognóstico MDS; Confirmar displasia, % blastos, celularidade, fibrose | low | fast
trigger-mm-mgus |  | ((rouleaux == true) or (corpos_howell_jolly == true)) and (hb < 12) | priority | Eletroforese de proteínas séricas + Imunofixação; Cadeias leves livres (FLC κ/λ); Cálcio sérico; Creatinina; Medula óssea + Radiografia esqueleto | Detectar pico monoclonal (gamopatia); Avaliar FLC ratio (κ/λ <0.26 ou >1.65 = clonal); Hipercalcemia = critério CRAB (mieloma ativo); Insuficiência renal = critério CRAB; Plasmocitose >10% + lesões líticas = mieloma múltiplo | mid | medium
trigger-pnh |  | (hpn_pos == true) or ((hemolysis == true) and (coombs_pos == false)) | priority | Citometria de fluxo (CD55/CD59); LDH; D-dímero | Clone HPN (deficiência GPI) se ≥1% granulócitos; Marcador de hemólise intravascular (elevado em HPN); Avaliar risco trombótico (comum em HPN) | high | slow
trigger-hb-sickle |  | (hbs_pos == true) or (falciformes == true) | priority | Eletroforese de hemoglobina; Aconselhamento genético; Hidroxiureia (tratamento) | Confirmar HbS, quantificar HbF (proteção); Herança recessiva; risco reprodutivo se ambos portadores; Aumenta HbF, reduz crises vaso-oclusivas | mid | medium
trigger-neutropenia-grave |  | (anc < 0.5) | critical | CBC urgente (repetir em 24-48h); Esfregaço urgente; Revisar medicações; Sorologias virais (HIV, CMV, EBV); G-CSF (tratamento) | Confirmar neutropenia persistente vs transitória; Avaliar displasia, hiposegmentação, blastos; Neutropenia iatrogênica (quimioterapia, metotrexato, clozapina, carbimazol); Infecções virais podem causar neutropenia; Se neutropenia febril ou refratária | low | fast
trigger-blastic-syndrome |  | (blasts == true) | critical | Esfregaço urgente com contagem de blastos; Imunofenotipagem (flow cytometry); Citogenética + FISH + NGS; Medula óssea (aspirado + biópsia) | Blastos ≥20% = leucemia aguda; <20% = SMD/LMMC; Diferenciar LMA (CD13+/CD33+) vs LLA (CD10+/CD19+ ou CD3+); Estratificação de risco (t(15;17), t(8;21), inv(16), FLT3, NPM1); Celularidade, % blastos, displasia, fibrose | low | fast
trigger-neutrofilia-leftshift-crit |  | (wbc > 11) and ((anc > 10) or (bastoes == true) or (promielocitos == true) or (mielocitos == true) or (metamielocitos == true)) and ((crp > 10) or (bastoes == true) or (promielocitos == true) or (mielocitos == true) or (metamielocitos == true)) | critical | Esfregaço urgente; CRP; Culturas (sangue, urina, foco suspeito); BCR-ABL | Avaliar intensidade do desvio (reativo vs leucemia); CRP >10 mg/L sugere infecção/inflamação grave (reativo); Investigar foco infeccioso; Se WBC muito alto (>50) e sem foco clínico: descartar LMC | low | fast
trigger-apl-suspeita |  | (promielocitos == true) and ((plt < 150) or (pt > 15) or (aptt > 40)) | critical | Esfregaço URGENTE (patologista experiente); FISH para t(15;17) ou PCR PML-RARA; Coagulograma completo (PT/APTT/Fib/D-dímero); ATRA (ácido trans-retinóico) - TRATAMENTO EMPÍRICO | Promielócitos anormais com bastões de Auer em feixe (fagots); Confirmar LPA (M3) - EMERGÊNCIA HEMATOLÓGICA; CIVD é comum e potencialmente fatal em LPA; Iniciar IMEDIATAMENTE se alta suspeita (não aguardar confirmação) | low | fast
trigger-lymphoproliferative |  | (lymphocytes_abs > 5.0) and (bcr_abl_pos is None) | priority | Imunofenotipagem (flow cytometry); CBC repeat (4-8 semanas); Sorologias virais (EBV, CMV) | Detectar clone B (CD19+/CD5+/CD20+) ou T (CD3+/CD4+/CD8+); Linfocitose reativa (EBV/CMV) resolve em 4-8 semanas; Linfocitose reativa por infecção viral aguda | high | slow
trigger-eosinophilia |  | (eosinophils_abs >= 1.5) | routine | IgE total; Parasitológico de fezes (3 amostras); Revisar medicações; Ecocardiograma + troponina | IgE elevado sugere alergia ou parasitose; Helmintos (Ascaris, Strongyloides, Ancylostoma); DRESS (eosinofilia + exantema por droga); Se eosinófilos >1.5 persistente: avaliar miocardite eosinofílica | mid | medium
trigger-cml |  | (wbc > 11) and (bcr_abl_pos == true) | priority | BCR-ABL (PCR quantitativo); Medula óssea (aspirado + citogenética); Imatinibe (tratamento) | Confirmar LMC e quantificar carga molecular (baseline para TKI); Cromossomo Philadelphia t(9;22), % blastos, fibrose; TKI de primeira linha (400 mg/dia) | high | slow
trigger-plt-critica |  | (plt < 20) | critical | Esfregaço urgente; MPV; Recoleta em citrato (tubo azul) ou PLT-F; Avaliar risco hemorrágico (petéquias, mucosas); Transfusão de plaquetas | Excluir pseudo-trombocitopenia (clumps/satelitismo); MPV >12 fL sugere consumo periférico (PTI, TMA) vs produção baixa (aplasia); Confirmar se não é artefato (EDTA-induced pseudo-trombocitopenia); PLT <10 = risco espontâneo; <20 = risco pós-trauma; Se sangramento ativo ou PLT <10 com risco | low | fast
trigger-tma |  | (plt < 30) and (esquistocitos == true) | critical | Esfregaço URGENTE; LDH; Creatinina; D-dímero; ADAMTS13 atividade + inibidor; Complemento (C3, C4, CH50); Escore PLASMIC | Confirmar esquistócitos ≥1% (fragmentação mecânica); LDH >500 U/L = hemólise intravascular (TMA, PTT, SHU); Insuficiência renal = SHU/SHUa (vs PTT pura); Elevado em TMA (não específico); ADAMTS13 <10% = PTT; >10% = SHU/SHUa/TMA secundária; C3 baixo = SHUa (complemento-mediada); Predizer PTT (se ≥5: risco alto; se <5: considerar SHU) | low | fast
trigger-civd |  | ((d_dimer > 500) or (fibrinogen < 150) or (pt > 15) or (aptt > 40)) and ((plt < 150) or (esquistocitos == true)) | critical | Coagulograma completo (PT/APTT/Fibrinogênio/D-dímero); Esfregaço; Investigar causa de base; Suporte hemostático (plasma fresco, crioprecipitado) | CIVD: ≥2 alterados (D-dímero >500, Fib <150, PT >15s, APTT >40s); Esquistócitos presentes em 50% dos casos de CIVD; CIVD é sempre secundária (sepse, neoplasia, obstetrícia, trauma); Conforme protocolo ISTH (sangramento ativo) | mid | fast
trigger-thrombocitose-crit |  | (plt >= 1000) | critical | JAK2 V617F; CALR exon 9; MPL W515; AAS (ácido acetilsalicílico) 100 mg/dia | Positivo em 50-60% das trombocitemias essenciais (TE); Positivo em 20-30% das TE (JAK2-negativa); Positivo em 3-5% das TE (JAK2/CALR-negativa); Profilaxia antitrombótica se clone confirmado | high | slow
trigger-thrombocitose |  | (plt > 450) and ((crp is None) or (ferritin is None)) | routine | CRP; Ferritina; CBC repeat (2-6 semanas); JAK2/CALR/MPL | CRP >10 mg/L sugere trombocitose reativa (infecção, inflamação); Ferritina <30 ng/mL: trombocitose reativa por deficiência de ferro; Persistência sem reatividade = investigar clone (JAK2/CALR/MPL); Se persistente e CRP/ferritina normais: descartar neoplasia mieloproliferativa | low | fast
trigger-pti |  | (plt < 150) and (antiplatelet_ab_pos == true) | priority | Anticorpos antiplaquetários (anti-GPIIb/IIIa, anti-GPIb/IX); Excluir causas secundárias (HIV, HCV, LES, LLC); Corticosteroide ou IVIG | Confirmar PTI autoimune (sensibilidade 50-60%); Trombocitopenia imune secundária; Tratamento se PLT <30 ou sangramento | mid | medium
trigger-hit-possible |  | (plt < 150) and (d_dimer > 500) | priority | Escore 4Ts (Timing, Thrombocytopenia magnitude, Thrombosis, oTher causes); Anticorpos anti-PF4/heparina (ELISA); Teste funcional (SRA, HIPA); Suspender TODA heparina + iniciar anticoagulante alternativo | Escore ≥4 = risco intermediário/alto de HIT; Confirmar HIT (se 4Ts ≥4); Gold standard para HIT (se ELISA indeterminado); HIT confirmada = risco trombótico 30-50% (argatrobana, fondaparinux) | low | fast
trigger-pseudo-thrombo |  | (plt < 150) and ((mpv > 12) or (aglomerados_plaquetarios == true)) | priority | Recoleta em citrato (tubo azul) ou PLT-F; Esfregaço (revisar por patologista); Análise óptica de plaquetas (impedância vs fluorescência) | Pseudo-trombocitopenia por EDTA (aglomeração in vitro); Confirmar clumps plaquetários ou satelitismo; Método alternativo se EDTA-dependente | low | fast
trigger-mpn-possible |  | (plt > 450) and ((jak2_pos == true) or (calr_pos == true) or (mpl_pos == true)) | priority | JAK2 V617F; CALR exon 9; MPL W515; Medula óssea (aspirado + biópsia) | Mutação driver em 95% PV, 50-60% TE, 50-60% MF; Mutação driver em 20-30% TE, 20-30% MF (JAK2-negativas); Mutação driver em 3-5% TE, 5-10% MF (JAK2/CALR-negativas); Avaliar morfologia (MF: fibrose; TE: megacariócitos pleomórficos) | high | slow
trigger-pancytopenia |  | ((sex=='M' and hb < 13.0) or (sex=='F' and hb < 12.0)) and (plt < 150) and (wbc < 4) | priority | Reticulócitos; Esfregaço detalhado; Medula óssea (aspirado + biópsia); Citogenética + FISH + NGS; Sorologias virais (HIV, HCV, HBV, CMV, EBV, Parvovírus); Ultrassom de abdome | Hiporregenerativos (<20) = falência medular vs hiperesplenismo; Displasia, blastos, células peludas (leucemia de células cabeludas); Celularidade (hipoplasia <25% = aplasia; hipercelular = MDS/infiltração); MDS, leucemia aleucêmica, HPN clone; Aplasia transitória ou pancitopenia viral; Esplenomegalia (hiperesplenismo = sequestro) | mid | medium
trigger-leucoeritroblastose |  | (eritroblastos == true) and ((wbc < 4) or (wbc > 11)) | priority | Esfregaço detalhado; LDH; Medula óssea (biópsia); Citogenética + NGS | Eritroblastos + leucócitos imaturos = reação leucoeritroblástica; Elevado em estresse medular, infiltração, hemólise; Infiltração (metástase, linfoma, mielofibrose) vs estresse (sepse, hemólise); Se infiltração: classificar neoplasia primária | low | fast
trigger-policitemia |  | ((sex=='M' and ((hb > 18.5) or (ht > 52))) or (sex=='F' and ((hb > 16.5) or (ht > 48)))) | priority | CBC repeat (2-4 semanas); Gasometria arterial + Saturação O2; Eritropoietina (EPO) sérica; JAK2 V617F; Medula óssea (biópsia) | Confirmar persistência (descartar hemoconcentração aguda); SatO2 <92% = policitemia secundária (hipóxia); EPO baixa = PV; EPO alta = secundária (tumores, altitudehistória de tabagismo); Positivo em 95% das policitemia vera (PV); Hipercelularidade trilinear (PV) vs eritroide isolada (secundária) | low | fast
trigger-review-sample |  | (mchc > 37.0) or (aglomerados_plaquetarios == true) | critical | Recoleta com amostra aquecida (37°C); Recoleta em citrato (tubo azul) ou PLT-F; Revisão analítica (pré-analítico, analisador, calibração) | MCHC >37 sugere aglutinina fria (auto-aglutinação); Pseudo-trombocitopenia por aglomeração plaquetária; Erro laboratorial (hemólise in vitro, tubo errado, contaminação) | low | fast
trigger-pv-erythrocytosis |  | ('E-HB-HIGH' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present'] or 'E-HCT-HIGH' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present']) and (jak2_pos is None and calr_pos is None and mpl_pos is None) | priority | JAK2/CALR/MPL (driver mutations); EPO sérica | Clonal vs secundária; Secundária se EPO alta | high | slow
trigger-pv-erythrocytosis-negative |  | ('E-HB-HIGH' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present'] or 'E-HCT-HIGH' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present']) and (jak2_pos == False and calr_pos == False and mpl_pos == False) | routine | Repetir CBC 2-6 semanas | Confirmar persistência | low | fast
trigger-pti-exclude-pseudo |  | ('plt' in cbc and cbc['plt'] < 150) and (mpv is None or aglomerados_plaquetarios is None) | priority | Esfregaço; MPV | Excluir pseudo/aglomerados ANTES de PTI; Apoio: pseudo vs consumo | low | fast
trigger-leukostasis |  | wbc>=100 | critical | Hematologia urgente | Risco de leucostase (WBC ≥100) | mid | fast
trigger-apl-suspect |  | (promielocitos == True) or (blastos == True and ('E-DDIMER-HIGH' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present'] or 'E-FIBRINOGEN-LOW' in [e.id for e in evidences if e.status == 'present'])) | critical | Iniciar ATRA SE APL SUSPEITA | Tempo-dependente - PML-RARA | high | fast
trigger-borderline-microcytosis |  | (mcv >= 80) and (mcv < 82) | routine | CBC repeat (2-6 semanas); Ferritina | MCV borderline: repetir para confirmar tendência; Se anemia limítrofe: descartar deficiência de ferro precoce | low | fast
trigger-borderline-thrombocytosis |  | (plt >= 450) and (plt < 500) | routine | CBC repeat (2-6 semanas); CRP | Plaquetas borderline: repetir para confirmar persistência; Se persistente: descartar reativo (infecção/inflamação) | low | fast
trigger-borderline-wbc |  | ((wbc >= 3.8) and (wbc < 4)) or ((wbc > 11) and (wbc < 12)) | routine | CBC repeat (2-6 semanas); Esfregaço | Leucócitos borderline: repetir para confirmar tendência; Se persistente: avaliar morfologia (atipia, left-shift) | low | fast

## Cutoffs
Parameter | Age Group | Sex | Low Value | Critical Low | High Value | Critical High | Unit
hb_critical_low | adult_m |  | 6.5
hb_critical_low | adult_f |  | 6.0
hb_critical_low | pediatric_0_28d |  | 10.0
hb_critical_low | pediatric_1_12m |  | 8.5
hb_critical_low | pediatric_1_3y |  | 9.0
hb_critical_low | pediatric_4_12y |  | 10.0
hb_critical_low | pediatric_13_18y |  | 11.0
hb_critical_low | pregnant |  | 9.5
hb_high | adult_m |  | 18.5
hb_high | adult_f |  | 16.5
hb_high | pediatric |  | 18.0
hct_high | adult_m |  | 52
hct_high | adult_f |  | 48
wbc_low | adult |  | 4.0
wbc_low | pediatric |  | 4.5

## Schema CBC
Field Name | Type | Unit | Required | Range | Description
hb | float | g/dL | YES |  | Hemoglobina
ht | float | % | NO |  | Hematócrito
rbc | float | 1e12/L | NO |  | Hemácias (Red Blood Cells)
mcv | float | fL | YES |  | Volume Corpuscular Médio
mch | float | pg | NO |  | Hemoglobina Corpuscular Média
mchc | float | g/dL | NO |  | Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média
rdw | float | % | NO |  | Red Cell Distribution Width (anisocitose)
wbc | float | 1e9/L | YES |  | Leucócitos (White Blood Cells)
anc | float | 1e9/L | NO |  | Absolute Neutrophil Count
lymphocytes_abs | float | 1e9/L | NO |  | Linfócitos absolutos
eosinophils_abs | float | 1e9/L | NO |  | Eosinófilos absolutos
basophils_abs | float | 1e9/L | NO |  | Basófilos absolutos
monocytes_abs | float | 1e9/L | NO |  | Monócitos absolutos
plt | float | 1e9/L | YES |  | Plaquetas
mpv | float | fL | NO |  | Mean Platelet Volume
reticulocytes | float | 1e9/L | NO |  | Reticulócitos absolutos
ferritin | float | ng/mL | NO |  | Ferritina sérica
tsat | float | % | NO |  | Saturação de transferrina
crp | float | mg/L | NO |  | Proteína C Reativa
ldh | float | U/L | NO |  | Lactato Desidrogenase
bt_indireta | float | mg/dL | NO |  | Bilirrubina Indireta
haptoglobin | float | mg/dL | NO |  | Haptoglobina
b12 | float | pg/mL | NO |  | Vitamina B12
folate | float | ng/mL | NO |  | Ácido Fólico
hba2 | float | % | NO |  | Hemoglobina A2 (eletroforese)
epo | float | mIU/mL | NO |  | Eritropoietina sérica (PV vs eritrocitose secundária)
coombs_pos | tri_bool |  | NO |  | Coombs Direto positivo (hemólise autoimune)
bcr_abl_pos | tri_bool |  | NO |  | BCR-ABL positivo (LMC screening)
jak2_pos | tri_bool |  | NO |  | JAK2 V617F positivo (NMP driver mutation)
calr_pos | tri_bool |  | NO |  | CALR mutação positiva (NMP driver mutation)
mpl_pos | tri_bool |  | NO |  | MPL mutação positiva (NMP driver mutation)
hpn_pos | tri_bool |  | NO |  | HPN (PNH) - CD55/CD59 deficientes
flc_ratio_abnormal | tri_bool |  | NO |  | Free Light Chains ratio anormal (mieloma)
g6pd_deficient | tri_bool |  | NO |  | G6PD deficiente (enzimopatia - hemólise oxidativa)
pk_deficient | tri_bool |  | NO |  | Piruvato Quinase deficiente (enzimopatia)

## Metadados
Arquivo YAML | Versão | Última Modificação | Tamanho (linhas) | Elementos
00_config_hybrid.yaml | config_hybrid_v2.3.1 | 2025-10-19 20:50 | 330 | 0
01_schema_hybrid.yaml | schema_hybrid_v2.3.1 | 2025-10-19 21:51 | 490 | 77
02_evidence_hybrid.yaml | evidence_hybrid_v2.4.0 | 2025-10-19 22:05 | 876 | 79
03_syndromes_hybrid.yaml | syndromes_hybrid_v2.3.1 | 2025-10-19 21:51 | 739 | 35
09_next_steps_engine_hybrid.yaml | hybrid_v2.3.1 | 2025-10-19 22:35 | 1195 | 40